|  | 红外技术的创造性发展…. |
| --- | --- |

技术数据文件译文

（请以原文为准，此译文仅供参考）

红外传感器系列

二氧化碳

红外传感器

认证型(防爆型)

MSH-P-CO2型

专利号：GB2 401 432 和 GB 2 403 291

US Patent No. US 7, 244, 939

Other World Patents Pending

ATEX证书号SIRA 04ATEX1357U,       IM2 EExd I 和        II2 G EEx d IIC

IECEx证书号 SIR 05.0053U, Ex d I 和/或 Ex d IIC

UL reecognised Class 1 Groups A, B, C and D, T4 with 60℃ ambient

特点

 包括由光学部件、电子电路和外部结构硬件组成，提供温度补偿功能，具有卓越的线性输出信号。

 根据输出信号可以选择： 直接取代催化燃烧元件型号、工业用标准0.4-2VDC或数字信号型号。

 可将您原来的催化检测原理仪表转变为红外检测原理的二氧化碳检测仪表。

 传感器参数可在出厂设置成适合用户的要求。

 传感器所有参数均可通过Dynament提供的设备按用户要求设置。

 无需专业技术－即可快速为OEM提供最先进的红外传感器技术。

 通过外部设备即可为传感器进行技术更新。

说明

Dynament红外传感器运用非色散红外原理检测气体。传感器包括长寿命钨红外光源、供扩散气体进入的光通道、一对经温度补偿的红外原理热电交换检测元件、半导体温度传感器和处理红外热电交换检测器信号的电子电路。

两种型号可供选择：

3插脚型号 － 用红外传感器取代催化燃烧传感器型

该传感器提供一个类似催化燃烧传感器（并经温度补偿）的线性输出，见曲线图1。

可按用户要求预先设置，亦可通过Dynament设备自行设置。输出信号可根据气体浓度升高而设置为增长趋势或下降趋势。

5插脚型号 － 多用途型

该传感器为用户提供最大程度灵活性，具有以下输出选择：

 工业标准输出0.4至2伏（并经温度补偿）的线性信号，见曲线图2。或选择电压0和满量程输出。

 数字输出，用于直接与仪表电路通讯。

 根据气体浓度升高，设置输出为增长趋势或下降趋势。

数字输出格式为： 8数据位（8 data bits）, 1停止位（1 stop bit）、无奇偶（no parity）。

波特率参数请参照具体型号。

电压输出

电压输出

+FSD

输出

零点

输出

气体

2.8伏

最大

2伏

0.4伏

曲线图2

0.4 - 2伏输出特性

桥式供电

电压

上升

中点电压

下降

-FSD

输出

+FSD

输出

零点

输出

气体

曲线图1

取代催化传感器后的输出特性

二氧化碳的温度补偿

Premier传感器的温度补偿范围在：-20℃－+50℃。

输出信号变化：在满量程的50%时，±0.1% v/v或10%显示值。在50%至100%满量程时，±15%显示值。以较大的变化为准。

-0.10

0.40

0.90

1.40

1.90

2.40

2.90

3.40

3.90

4.40

4.90

5.40

5.90

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

Premier传感器温度补偿

-20℃ 至 +50℃

最高限度

最低限度

气体显示值

应用气体

理想的显示值

二氧化碳的线性

Premier传感器的线性在常温下是±2%FSD或10%显示值，以较大变化为准。

下图是0-5% v/v 传感器，数据取自24个传感器。

Premier 传感器 CO2 线性

-0.1

0.4

0.9

1.4

1.9

2.4

2.9

3.4

3.9

4.4

4.9

5.4

5.9

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

应用气体 %v/v

气体显示值

最小显示值

最大显示值

最小限度

最大限度

传感器预热时间

开始给传感器供电时，传感器稳定输出需要进行预热。预热时传感器的插脚输出电压可以预先设定一个数值，该输出电压的值可以默认为是“零气体”时的仪表所要求的值。此输出值可以保持15秒钟的“预热时间”，之后传感器输出代表检测出的气体浓度值。传感器需要最多一分钟即可提供正确的检测数值。

注：传感器在第一分钟“预热时间”内可以设定输出从-100%FSD至+200%FSD的任何输出值。在“预热时间”内通过通讯插脚得到的输出值是零。

定购传感器时，在“预热”时间内的插脚输出电压和“预热”的时间均可预先设定。

传感器故障指示

传感器时刻检查内部储存内容、输入供电电压和模拟信号输出值。这些检查用于确保传感器在其正确的参数范围内工作，并且未发生内部故障。

当检查发现故障时，输出值即为-100%FSD。当输出电压范围设置为如0.4-2.4V时，故障时的输出为0V。

我们不建议采用0V输出电压为“零气体”，因为这样在“零气体”条件下，故障不能被发现。

使用通讯插脚读取输出值时（而不是使用电压输出插脚），故障时的输出值设定在-100%FSD。

在以上“传感器预热时间”中已提到，预热时输出插脚的电压可在定购传感器时设定。注意：如果预热电压确定为代表零气体条件，那么故障会随后发生，使得传感器无法产生-100%FSD的输出。主仪器则无法检测到这种情况。

采用“零气体”作为“预热电压”默认设置，原因是在大量应用中主仪器会在“预热期间”内显示故障。

温度变化和气体流量

Premier传感器采用了一个热电交换检测器，该检测器的输出可被突然变化的温度干扰。如果环境温度、气体温度或流量变化过大，输出信号就会被瞬间停止。当这些变化的情况稳定后，传感器恢复正常工作。环境温度的变化应严格限制在2℃/分，气体流量应保持在600cc/分之内。

传感器供电影响

传感器的恢复供电时间必须小于50 mS 才能保证正常工作，工作电压超出3 – 5 V dc 范围将导致故障指示，或传感器将不能正常工作。

| 技术参数 |  |
| --- | --- |
| 工作电压范围 | 3.0-5.0 V d.c. |
| 工作电流 | 恒定电流工作，电流范围75-85mA |
| 可设定输出电压范围 | 电压输出型 - 0v至2.8v d.c. 桥式输出型 - 0v至桥式电源电压 |
| 检测范围 | 0 - 5%, 0-4%, 0-3%, 0-2%, 0-1% vol CO2 |
| 分辨率 | 1%（在量程的50%以上显示值） 0.5%（在量程的50%以下显示值） |
| 预热时间 | 达到零点±100ppm时: 1分钟 环境温度20℃(68℉) |
| 反应时间T90 | <30秒 环境温度20℃(68℉) |
| 零点重复性 | ±500ppm 环境温度20℃(68℉) |
| 灵敏度重复性 | ±500ppm 环境温度20℃(68℉) |
| 长期零漂 | ±500ppm/月 环境温度20℃(68℉) |
| 工作温度范围 | -20℃至+50℃(-48℉至+122℉) |
| 温度和性能 | ±10%显示值在50%FSD之内，±15%显示值在50%-100%FSD范围内， 温度-20℃至+50℃(-4℉至122℉)范围 |
| 储存温度范围 | -20℃至+50℃(-4℉至122℉) |
| 湿度范围 | 0-95% RH 无冷凝水 |
| 数字信号格式 | 8数据位、1停止位、无奇偶 |
| 标准波特率 | 38,400, 19,200, 9600 |
| 用户可设置参数 | 零点输出电压 FSD输出电压 正值或负值输出 传感器“零点”功能 传感器“灵敏度”功能 |
| 平均无故障时间 | >5年 |
| 重量 | 15克 |

- ve 供电

+ ve 供电

信号

20

7.62    4.8                16.6

10.67

4.24

插脚下视图                          插脚直径 = 1.5mm

Tx & Rx 通讯连接有连接片式和插脚式

5.08

0.43

Tx

Rx

Dia

20mm

Dia.

15mm

传感器结构

1.  直径参数无工差说明

2.  建议使用 WEARNES CAMBION

LTD 的电路板插座

CODE: 450-3326-01-06-00.

3.  重量: 15g

4.  搬运时使用抗静电提示

5.  禁止截断插脚

6.  禁止直接焊接插脚

说明:

注：以上插脚设置为正输出方式传感器。负输出方式将+ve和-ve插脚位置交换。见定购详细说明。

Dynament保留更改技术数据而不提前通知的权利。

定购详细说明

为准确作出所需传感器规格的要求，用户须提供以下信息：

 订单编号（见下表），此编号规定了传感器的基本物理和电子特性。

 传感器设置要求。

传感器选择:

F = 可更换、自粘性 PTFE 微孔滤片

订单编码举例

MSH – P /CO2/ 5 / V / P / F

选择

滤片 :             空白 = 省略

F =  加滤片

供电极性 :

输出类型 :

P = 正

N = 负

B = 桥式

V = 电压

插脚数 : 5 或 3

气体种类 : CO2 = 二氧化碳

PREMIER 传感器

设置选择

（与订单编号同时在订单中说明）

- 零点电压输出

- 灵敏度电压输出

- 气体浓度增大时，输出电压为上升趋势或下降趋势

- 灵敏度

- 通讯速度 – 38400波特率（默认），如有不同要求，须说明

取代催化传感器检测二氧化碳 － 正输出方式和负输出方式的说明

NEG

-    +

TX

RX

OUTPUT

POS

+    -

TX

RX

OUTPUT

DET   COMP

SIG

典型的催化传感器插脚位置

Premier负输出方式的选择

使用催化传感器的DET插脚，该插脚与催化桥式电路负输出相连

Premier正输出方式的选择

使用催化传感器的DET插脚，该插脚与催化桥式电路正输出相连

注：3插脚规格的传感器，无RX和TX连接插脚。